上饶市中心血站核酸检测试剂采购项目

# 询价公告

我司针对上饶市中心血站核酸检测试剂采购项目邀请贵单位参与报价。请贵企业根据项目清单及技术参数（详见附件1）进行报价函回复，回函中提供报价清单，企业名称，联系人，联系电话，近两年内项目业绩（江西省内业绩）两份或以上并加盖企业公章，若参询企业为制造商的须具有药品生产许可证，若参询企业为经销商的须具有药品经营许可证；另附上企业的营业执照扫描件或复印件并加盖公章。参与询价的企业必须入驻江西医保网上服务大厅并提供网页截图。

报价函请于2025年06月20日17:00前发送至jczxyxgs2022@126.com,联系人：万女士18179310021。（如有未尽事宜请及时与我司联系。）

上饶市敬诚咨询有限公司

2025年06月18日

附件1

- 项目清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核酸检测试剂 | 1 | 套 | 65660.00 |

- 技术要求

1、检测原理：PCR-荧光法。

2、检测模式：HBV／HCV／HIV-1＋2联合检测。

3、适用性：与罗氏Cobas@5800核酸检测系统适配。

4、适用标本：血清或EDTA、ACD、CPD、CPDA抗凝的血浆。

5、检测性能：HBV A-H及Pre-core区突变；HCV 1-6亚型；HIV－1 M组、O组、N组；HIV-2 A、B亚型。HBV DNA≤ 1.5IU/ml; HCV RNA≤7IU/ml，HIV-1（M组）RNA≤30IU/ml; HIV-1 O组RNA≤10copies/mL ；HIV-2 RNA≤4IU/ml；

6、检测与鉴别：能够在同一反应管内进行乙肝病毒DNA、丙肝病毒RNA、人类免疫缺陷病毒RNA三项联合检测，可同时检测和区分HBV、HCV、HIV感染

7、试剂使用：扩增检测试剂各组分均在2-8℃下保存，直接使用，无需人工配制或复溶。

8、防污染：AmpErase-dUTP配对系统防止产物污染，有专用废液收集板，且试剂与样本移液通道分开独立，扩增板有专用卸载位设计，以降低污染风险

9、双靶点检测HIV-1，双探针检测HCV，提高对变异株检测的可靠性。

10、试剂有效期:24个月。